| Material/ Analysis time (s) | Sample + Accelerators | Calibration | Typical results |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminium 50 s. | 1.5 g ± 0.2 g Tungsten 700 mg ± 50 mg Sample 0.7 g ± 0.1 g Nickel | LC | 0.1 % C Steel | 60 ppm C |
|  |  | HC | 2.0% C Steel | 3 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 0.2 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Ash 50 s. | 1.6 g ± 0.2 g Tungsten 120 mg ± 50 mg Sample 0.5 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.1 % C Steel |  |
|  |  | HC | 2.5 % C Steel | 3.5 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel |  |
|  |  | HS |  |  |
| BaCO3 50 s. | 1.7 g ± 0.2 g Tungsten 110 mg ± 30 mg Sample 0.8 g ± 0.2 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 6.08 %C BaCO3 | 6.08 % C |
|  |  | LS |  |  |
|  |  | HS |  |  |
| BaSO4 50 s. | 1.0 g ± 0.2 g Tungsten 200 mg ± 100 mg Sample 1.0 g ± 0.2 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | LS |  |  |
|  |  | HS | 13.7 %S BaSO4 | 13.7 % S |
| Lead pieces 100 s. Comparator level =1 | 2.5 g ± 0.2 g Tungsten 2.0 g ± 0.1 g Sample | LC | 0.1 % Steel | 60 ppm C |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 100 ppm S |
|  |  | HS |  |  |
| Lead powder 100 s. Comparator level =1 | 2.5 g ± 0.2 g Tungsten 800 mg ± 100 g Sample | LC | 0.1 % Steel | 60 ppm C |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 100 ppm S |
|  |  | HS |  |  |
| Soil 60 s. | 1.8 g ± 0.2 g Tungsten 250 mg ± 50 mg Sample 0.7 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.048 % C Steel | 0.03 % C |
|  |  | HC | 1.03 % C Steel | 3.0 % C |
|  |  | LS | 0.13 % S Cast iron | 1.0 % S |
|  |  | HS | 0.336% S Steel | 2.0 % S |
| CaCO3 50 s. | 1.7 g ± 0.2 g Tungsten 110 mg ± 30 mg Sample 0.8 g ± 0.2 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 12 % C CaCO3 | 12 % C |
|  |  | LS |  |  |
|  |  | HS |  |  |
| CaO 60 s. | 1.7 g ± 0.1 g Tungsten 370 mg ± 20 mg Sample 0.8 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.048 % C Steel |  |
|  |  | HC | 1.33 % C Steel | 0.192 % C |
|  |  | LS | 0.13 % S Cast iron | 0.017 % S |
|  |  | HS | 0.336% S Steel |  |
| Cast iron 50 s. | 1.2 g ± 0.2 g Tungsten 400 mg ± 100 mg Sample 0.3 g ± 0.1 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 1.33 % C Steel | 0.192 % C |
|  |  | LS | 3.0 % S Cast iron | 0.017 % S |
|  |  | HS | 0.1% S Cast iron |  |
| Ceramics 60 s. | 2.2 g ± 0.2 g Tungsten 150 mg ± 50 mg Sample 0.7 g ± 0.1 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 12 % C CaCO3 | 5.98 % C |
|  |  | LS | 0.103 % S |  |
|  |  | HS | 0.336 % S Cast iron | 2.57 % S |

| Cement 60 s. | 0.8 g ± 0.1 g Tungsten 200 mg ± 50 mg Sample 0.8 g ± 0.1 g iron | LC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HC | 12 % C CaCO3 |  |
|  |  | LS |  |  |
|  |  | HS | 13.7 % S BaSO4 |  |
| Cement 60 s. | 200 mg ± 50 mg Sample 1.1 g ± 0.1 g Iron | LC | 1 % C Cement |  |
|  |  | HC | 2% C Cement |  |
|  |  | LS | 1% S Cement |  |
|  |  | HS |  |  |
| Chrome 70 s. | 1.5 g ± 0.2 g Tungsten 200 mg ± 50 mg Sample 0.8 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.048 % C Steel | 0.003 % C |
|  |  | HC | 1.33 % C Cast iron |  |
|  |  | LS | 0.13 % S Cast iron | 0.001 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Chrome oxide 50 s. | 1.5 ± 0.2 g Tungsten 220 mg ± 50 mg Sample 0.6 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.1 % C Steel | 0.02 % C |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | LS | 0.1 % S | 0.025 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Limestone 60 s. | 1.8 ± 0.1 g Tungsten 250 mg ± 50 mg Sample 0.8 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.048 % C Steel |  |
|  |  | HC | 1.3 % C Steel | 1.5 % C |
|  |  | LS | 0.13 % S | 0.11 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Cobalt 50 s. | 1.8 ± 0.2 g Tungsten 350 mg ± 50 mg Sample 0.3 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.048 % C Steel |  |
|  |  | HC | 1.3 % C Steel | 1.5 % C |
|  |  | LS | 0.13 % S | 0.11 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Coal and coke 50 s. | 1.5 ± 0.2 g Tungsten 50 mg ± 10 mg Sample 0.5 g ± 0.1 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 3.0 % C Cast ironl | 70 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 5 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Copper 50 s. | 5 g Sample | LC |  |  |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | LS | 15 ppm S Copper | 10 ppm S |
|  |  | HS |  |  |
| Copper pin 50 s. | 2.0 g ± 0.2 g Tungsten 1.0 g ± 0.1 g Sample 0.1 g ± 0.01 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 10 ppm S |
|  |  | HS |  |  |
| Cu-Ni 50 s. | 2.0 g ± 0.2 g Tungsten 0.7 g ± 0.1 g Sample | LC | 0.048 % C Steel | 0.036 % C |
|  |  | HC | 1.03 % C Steel |  |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 40 ppm S |
|  |  | HS |  |  |
| Nickel 50 s. | 2.0 g ± 0.2 g Tungsten 0.8 g ± 0.1 g Sample 0.8 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.048 % C Steel |  |
|  |  | HC | 1.03 % C Steel |  |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 17 ppm S |
|  |  | HS |  |  |
| Fe-Cr 50 s. | 2.5 g ± 0.2 g Tungsten 450 mg ± 50 mg Sample 0.2 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.1 % C Steel | 0.2 % C |
|  |  | HC | 1.03 % C Steel | 6 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 0.3 % S |
|  |  | HS |  |  |

| Fe-Mn Fe-Mo 50 s. | 1.5 g ± 0.2 g Tungsten 250 mg ± 50 mg Sample 0.4 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.1 % C Steel | 0.2 % C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HC | 3.0 % C Cast iron | 6 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 0.3 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Fe-Ni 50 s. | 1.7 g ± 0.2 g Tungsten 700 mg ± 100 mg Sample | LC | 0.1 % C Steel | 0.2 % C |
|  |  | HC | 3.0 % C Cast iron | 6 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 0.3 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Fe-Si 50 s. | 1.5 g ± 0.2 g Tungsten 250 mg ± 50 mg Sample 0.9 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.1 % C Steel | 0.2 % C |
|  |  | HC | 3.0 % C Cast iron | 6.0 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 0.3 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Fly ash 60 s. | 2.2 g ± 0.1 g Tungsten 100 mg ± 20 mg Sample 0.3 g ± 0.05 g Iron | LC | 0.048 % C Steel |  |
|  |  | HC | 6.08 % C BaCO3 | 10 % C |
|  |  | LS | 0.13 % S Cast iron | 0.3 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Gypsum 60 s. | 0.8 g ± 0.1 g Tungsten 200 mg ± 50 mg Sample 0.8 g ± 0.1 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 12 % C CaCO3 |  |
|  |  | LS |  |  |
|  |  | HS | 13.7 % S BaSO4 | 18 % S |
| Ores 60 s. | 1.0 g ± 0.2 g Tungsten 130 mg ± 30 mg Sample 1.0 g ± 0.2 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 12 % C CaCO3 | 10 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | (3 % S |
|  |  | HS | 13.7 % S BaSO4 | 30 % S |
| Iron ores 60 s. | 2.0 g ± 0.2 g Tungsten 250 mg ± 50 mg Sample 0.5 g ± 0.1 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 12 % C CaCO3 | 10 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | (3 % S |
|  |  | HS | 13.7 % S BaSO4 | 30 % S |
| Rock sample 60 s. | 2.2 g ± 0.2 g Tungsten 150 mg ± 50 mg Sample 0.7 g ± 0.1 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 12 % C CaCO3 | 5.98 % C |
|  |  | LS | 0.103 % S Steel |  |
|  |  | HS | 0.336 % S Steel | 2.57 % S |
| Rubber 60 s. | 1.5 g ± 0.2 g Tungsten 40 mg ± 10 mg Sample 0.5 g ± 0.1 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 3.0 % C Cast iron | 60 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 1.9 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Silicon 60 s. | 1.7 g ± 0.2 g Tungsten 80 mg ± 20 mg Sample 0.4 g ± 0.1 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 12 % C CaCO3 |  |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 0.02 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Silicon Carbide 70 s. | 2.0 g ± 0.2 g Tungsten 60 mg ± 10 mg Sample 0.7 g ± 0.1 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 12 % C CaCO3 | 30 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 0.02 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Slag 60 s. | 1.0 g ± 0.2 g Tungsten 500 mg ± 100 mg Sample 1.0 g ± 0.2 g Iron | LC | 0.1 % C Steel |  |
|  |  | HC | 2.0 % C Cast iron |  |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 0.8 % S |
|  |  | HS |  |  |

| Steel 50 s. | 1.5 g ± 0.2 g Tungsten 500 mg ± 100 mg Sample | LC | 0.1 % C Steel | 0.1 % C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HC | 3.0 % C Cast iron | 6 % C |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 0.3 % S |
|  |  | HS |  |  |
| Titanium 50 s. | 1.4 g ± 0.2 g Tungsten 500 mg ± 100 mg Sample 0.6 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.1 %C Steel | 0.016 % C |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | LS | 0.1 % S Steel | 10 ppm S |
|  |  | HS |  |  |
| Titanium oxide 60 s. | 2.2 g ± 0.2 g Tungsten 300 mg ± 50 mg Sample 0.6 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.048 % C Steel |  |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | LS | 0.013 % S Cast iron | 23 ppm S |
|  |  | HS |  |  |
| Titanium oxide 60 s. | 2.0 g ± 0.2 g Tungsten 220 mg ± 20 mg Sample | LC | 0.048 % C Steel | 0.230 % C |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | LS |  |  |
|  |  | HS |  |  |
| Tungsten carbide 70 s. | 1.7 g ± 0.2 g Tungsten 200 mg ± 50 mg Sample 0.6 g ± 0.1 g Iron | LC |  |  |
|  |  | HC | 6.14 % C WC | 6.14 % C |
|  |  | LS |  |  |
|  |  | HS |  |  |
| Uranium 50 s. | 1.0 g ± 0.1 g Tungsten 800 mg ± 100 mg Sample 0.5 g ± 0.1 g Iron | LC | 0.1 % C Steel | 0.50 % C |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | LS | 0.1% S Steel | 0.07 % S |
|  |  | HS |  |  |

LC – low carbon measuring range

HC – high carbon measuring range

LS – low sulphur measuring range

HS – high sulphur measuring range